## Slide 1
PROPOSTA DE PROJETO DE MESTRADO · 2026
BrainSniffer Embarcado
Implantação de uma rede neural para estimativa de BIS em microcontroladores ESP32, com preservação de desempenho
ESP32-S3 e ESP32
INT8 · quantização
EEG frontal · 128 Hz
Bruno Rocha Guimarães
Notes: Abertura. A pergunta central cabe em uma frase: a rede que estima BIS no computador roda em um microcontrolador de baixo custo sem perder o comportamento medido?

## Slide 2: Roteiro da apresentação
ROTEIRO
01
Contexto
O BIS, o monitoramento da anestesia e o problema de acesso
02
Justificativa
Por que levar a rede para um microcontrolador e onde está a lacuna
03
Ponto de partida
O modelo atual, seus números e o resultado negativo
04
Objetivos e hipóteses
Perguntas de pesquisa e critérios de sucesso definidos antes do teste
05
Metodologia
Candidatos de modelo, plataformas e medições
06
Entrega
Cronograma, riscos, ética e resultados esperados
Notes: Seis blocos. Os dois primeiros explicam o problema; os dois do meio mostram o estado atual e as perguntas; os dois últimos tratam de como medir e do que se espera entregar.

## Slide 3: O BIS e a profundidade anestésica
01 · CONTEXTO
Monitores comerciais estimam a profundidade anestésica a partir do EEG frontal.
O BIS é uma escala de 0 a 100, calculada por algoritmo proprietário.
Sua leitura depende de artefatos, fármacos e contexto clínico: é um índice processado, não uma medida direta de consciência.
0–100
escala do índice BIS
128 Hz
taxa de amostragem do EEG usada pelo modelo
5 s
janela de entrada; uma estimativa por segundo
Notes: O BIS é um índice do monitor, não uma medida direta de consciência. Isso precisa estar claro antes de qualquer número de desempenho.

## Slide 4: Monitorar hoje exige equipamento caro
01 · CONTEXTO
Hoje
Monitor comercial e sensores descartáveis
Algoritmo proprietário e de difícil auditoria
Uso concentrado em centros cirúrgicos
Dependência de equipamento dedicado
Com o projeto
Modelo local em microcontrolador de baixo custo
Código e firmware abertos e auditáveis
Dados processados no próprio dispositivo
Hipótese a testar, não produto clínico
Protótipo de pesquisa: não é dispositivo médico e não deve orientar conduta clínica.
Notes: A proposta não promete substituir o monitor. Ela testa se a estimativa é viável em uma plataforma de custo baixo, com medições.

## Slide 5: Por que levar a rede para o MCU
02 · JUSTIFICATIVA
01
Custo e acesso
Menos dependência de monitor e de sensores proprietários. O ESP32 é uma plataforma de baixo custo.
02
Operação local
Sem nuvem: menor latência e menos exposição de dados de saúde, sensíveis pela LGPD.
03
Lacuna científica
TinyML em EEG se concentra em classificação. Regressão tipo BIS com fidelidade é menos explorada.
04
Viabilidade técnica
Cerca de 147 mil parâmetros e 17,85 M operações por janela, com uma inferência por segundo.
Notes: Quatro razões. A quarta é a mais técnica: o tamanho do modelo torna a hipótese de caber no ESP32-S3 plausível, mas precisa ser medida.

## Slide 6: A lacuna que este projeto ocupa
02 · JUSTIFICATIVA
Trabalho | Tarefa | Diferença em relação a este projeto
Park et al. (2020) | Profundidade anestésica em tempo real com DNN | Foco no front-end de aquisição; aqui a CNN já existe e o foco é a implantação
Shi et al. (2023) | Profundidade anestésica por rede residual | Eixo de modelagem
Ingolfsson et al. (2020) | Imagética motora em dispositivos embarcados | Classificação, não regressão tipo BIS
Schneider et al. (2020) | EEGNet em INT8 para a borda | Mesma técnica de quantização, outra tarefa
Ingolfsson et al. (2023) | Detecção de crises em INT8 (ARM e PULP) | Classificação em outras plataformas
Lacuna: regressão tipo BIS, implantação em MCU, fidelidade medida e avaliação entre bases. Essa combinação é o espaço que o mestrado propõe.
Notes: A revisão feita para a proposta é limitada e deve ser ampliada na Fase 1. A tabela mostra os trabalhos mais próximos, não uma revisão sistemática.

## Slide 7: O ponto de partida: um modelo pequeno
03 · PONTO DE PARTIDA
146.817
parâmetros treináveis
17,85 M
operações (MAC) por janela
587 KB
pesos em float32 (≈ 147 KB em INT8)
20.480
valores no maior mapa de ativação
Arquitetura: CNN 1-D com quatro blocos convolucionais e regressão com saída limitada a 0–100.
Entrada: 5 s de EEG frontal a 128 Hz. Saída: uma estimativa por segundo, com gates de qualidade e abstenção.
Pré-processamento causal: passa-banda de 0,5 a 45 Hz e notch de 50 Hz. Janelas de baixa qualidade não geram estimativa.
Notes: Os números de parâmetros e de operações foram contados diretamente na classe do modelo. Os 587 KB são float32; em INT8 a estimativa é cerca de 147 KB.

## Slide 8: O resultado negativo muda a pergunta
03 · PONTO DE PARTIDA
Avaliação | Base | MAE | r de Pearson
CNN ativa · teste, 5 casos | Figshare | 7,03 | 0,784
Baseline espectral · mesmo teste | Figshare | 8,86 | 0,667
CNN ativa · 15 casos, sem retreino | VitalDB | 12,43 | 0,024
Candidato misto · holdout fixo (não promovido) | Figshare | 6,69 | 0,818
Candidato misto · histórico | VitalDB | 8,60 | 0,688
Implicação: a generalização entre bases vira a pergunta de pesquisa RQ3. Embarcar um modelo que não transporta bem entre fontes não resolveria o problema.
Notes: Importante: a avaliação no VitalDB é cruzada e exploratória, sem retreino. Não é validação externa confirmatória. O número que mais importa para a proposta é o r = 0,024.

## Slide 9: Objetivo e questões de pesquisa
04 · OBJETIVOS
Objetivo geral
Desenvolver e avaliar um protótipo embarcado em ESP32 e ESP32-S3 da CNN de estimativa de BIS, preservando desempenho próximo ao modelo de referência e medindo memória, latência e energia.
RQ1
Quanto desempenho se perde com INT8 e com arquitetura reduzida?
RQ2
O MCU reproduz a simulação e cabe no tempo real e na memória?
RQ3
A queda entre bases persiste, se agrava ou se atenua após a implantação?
Notes: RQ1 e RQ2 são de engenharia. RQ3 é a pergunta científica mais aberta, porque o resultado atual indica que o problema de generalização não se resolve sozinho com a compressão.

## Slide 10: Hipóteses e critérios de sucesso
04 · OBJETIVOS
Código | Hipótese | Critério de decisão
H1 | Quantização INT8 não degrada de forma relevante | ΔMAE ≤ +0,5 e Δr ≥ −0,02 em relação ao M0, pareado por caso
H2 | O MCU reproduz a simulação no computador | Erro médio ≤ 0,1 ponto BIS; faixa concordante em ≥ 99% das janelas
H3 | A inferência cabe no tempo real | p95 ≤ 100 ms no ESP32-S3 e ≤ 500 ms no ESP32
H4 | O modelo cabe na memória interna | RAM de pico ≤ 150 KB; pesos armazenados em flash
H5 | Queda entre bases persiste (exploratória) | Reportada de forma descritiva, sem critério de sucesso
Limiares propostos para discussão com o orientador. Serão congelados antes da avaliação final.
Notes: Os limiares de H3 vêm de conta simples: 17,85 M MAC por emissão e intervalo de 1 s. 100 ms exigem cerca de 1,3 ciclo por MAC a 240 MHz, o que pede SIMD ou paralelismo.

## Slide 11: Metodologia: do computador ao MCU
05 · METODOLOGIA
Dentro do microcontrolador
EEG frontal · 128 Hz
Filtro causal (float32)
Janela de 5 s · 640 amostras
CNN INT8 (M0 a M4)
Saída, faixa e abstenção
E1
Linha de base
Reproduz o M0 no computador; congela divisões, hashes e métricas do TCC.
E2
Compressão
Gera M1 (PTQ), M2 (QAT) e M3 (destilação), e compara desempenho e custo.
E3
Firmware e medições
Implementa a inferência no ESP32-S3 e no ESP32; mede fidelidade, latência, memória e energia.
Notes: A fronteira do microcontrolador separa o que é treinado e comprimido no computador do que roda no dispositivo. A fidelidade é medida nessa fronteira.

## Slide 12: Candidatos de modelo e seus custos
05 · METODOLOGIA
Código | Candidato | Pergunta que responde
M0 | CNN float32 do checkpoint ativo | Referência de todas as comparações
M1 | PTQ para INT8, com calibração | Quanto custa quantizar sem retreino
M2 | Treinamento consciente de quantização | Quanto se recupera com retreino
M3 | Arquitetura reduzida por destilação | Quanto custa reduzir canais
M4 | M3 com QAT e ativação compatível | Candidato final de implantação
Chart: Pesos do modelo (KB)
| M0 float32 | M1 e M2 INT8 | M3 reduzido*
Pesos (KB) | 587 | 147 | 37
*M3: estimativa a partir da contagem de parâmetros da arquitetura reduzida. Confirmar após o treino.
Notes: M1 e M2 têm o mesmo tamanho de pesos; a diferença é a qualidade do resultado. M3 ainda é estimativa de arquitetura, não resultado medido.

## Slide 13: Plataformas-alvo: ESP32-S3 e ESP32
05 · METODOLOGIA
Característica | ESP32-S3 (principal) | ESP32 clássico (comparador)
Núcleos e clock | 2 × LX7, até 240 MHz | 2 × LX6, até 240 MHz
Aceleração para redes | Instruções vetoriais, usadas pelo ESP-NN | Otimizações genéricas, sem as instruções vetoriais do S3
SRAM interna | 512 KB | 520 KB
PSRAM | Opcional, conforme o módulo | Opcional, conforme o módulo
Papel no estudo | Critério de latência de 100 ms (H3) | Mede o efeito do hardware (limite de 500 ms)
Conta de orçamento: com 17,85 M MAC por emissão, 100 ms exigem cerca de 1,3 ciclo por MAC a 240 MHz, o que pede aceleração vetorial ou paralelismo. Com 500 ms, o limite passa a cerca de 6,7 ciclos por MAC.
Notes: A diferença entre as duas plataformas mostra o efeito do hardware. Se o ESP32 clássico não atender 500 ms, isso é resultado, não falha do protocolo.

## Slide 14: Como medir: fidelidade, tempo, memória
05 · METODOLOGIA
H2
Fidelidade
Saída do MCU comparada com a simulação INT8 no computador, janela a janela.
H1
Desempenho
MAE, RMSE, viés, r e F1 das faixas, pareados por caso, com bootstrap.
H3
Latência
p50, p95 e máximo por janela, em pelo menos 1.000 execuções.
H4
Memória
Flash para firmware e pesos; RAM de pico da inferência e dos buffers.
–
Energia
Corrente média em 3,3 V e energia por inferência, com rádio desligado.
Robustez: ruído, deriva de linha de base, saturação, lacunas, perda de amostras e variação da taxa. Cada condição é reportada como degradação em relação ao M0.
Notes: Fidelidade (H2) isola o erro de implementação. Desempenho (H1) mede o erro de quantização. Latência, memória e energia respondem a RQ2.

## Slide 15: Cronograma de 24 meses
06 · ENTREGA
M1
M4
M7
M10
M13
M16
M19
M22
1 · Fundamentação e linha de base
2 · Compressão no computador
3 · Firmware e fidelidade
Exame de qualificação
qualificação
4 · Sistema e robustez
5 · Generalização e análise
Fase C (opcional, com CEP)
6 · Escrita e defesa
Calendário a ajustar ao regulamento do programa. A Fase C depende de aprovação do CEP.
Notes: A qualificação entra por volta do mês 12. A defesa é o mês 24. A Fase C é opcional e não substitui a validação do BIS.

## Slide 16: Riscos principais e mitigação
06 · ENTREGA
Quantização degrada demais
QAT (M2), calibração por canal e comparação por camada para localizar a perda.
Latência acima do limite
ESP-NN, dois núcleos e arquitetura reduzida (M3), com medição já na Fase 3.
Memória insuficiente no ESP32
Uso de M3 e de PSRAM quando houver. O ESP32 é comparador, não critério de sucesso.
Filtros divergem entre PC e MCU
Float32, vetores de teste e tolerância fixada antes; teste unitário dos filtros.
Generalização baixa (r = 0,024)
Tratada como RQ3, com protocolo congelado e relato honesto, mesmo se negativo.
Licença e atraso ético
Uso acadêmico não comercial; CEP e instituição. Fases A e B não envolvem pessoas.
Notes: O maior risco científico é a generalização, não a memória. Por isso o protocolo trata a generalização como pergunta e não como detalhe.

## Slide 17: Ética, regulação e limites
06 · ENTREGA
Pesquisa de engenharia, não dispositivo médico
Sem uso clínico nem controle de infusão de fármacos
Validar o BIS exige monitor concomitante e protocolo clínico, fora do escopo
Fase C somente com aprovação do CEP
Regulação e normas
CNS 466/2012: pesquisa com seres humanos
LGPD: dados de saúde são sensíveis
IEC 62304 e ISO 14971: processo e risco
IEC 60601-1: segurança elétrica (uso futuro)
GMLP (FDA, Health Canada, MHRA, 2021)
Licenças: Figshare (CC BY 4.0) e VitalDB (CC BY-NC-SA 4.0, uso acadêmico não comercial).
Notes: A parte de ética precisa ser objetiva. Dados públicos desidentificados ainda devem ser confirmados com a instituição e com o CEP antes da Fase C.

## Slide 18: Resultados esperados
06 · ENTREGA
01
Dissertação
Protocolo, medições e respostas às três questões de pesquisa.
02
Tabela de compressão
M0 a M4, relacionando desempenho, pesos, operações, latência, memória e energia.
03
Firmware aberto
ESP32-S3 e ESP32, com inferência INT8 e fidelidade verificada.
04
Artigos
Ao menos um em congresso de engenharia biomédica; periódico, se os resultados permitirem.
Mesmo um resultado negativo de fidelidade ou de generalização é contribuição, desde que medido e relatado com o protocolo congelado.
Notes: A dissertação não depende de um resultado positivo: depende de um protocolo honesto e de medições completas.

## Slide 19: Referências principais
06 · ENTREGA
Johansen e Sebel (2000). Anesthesiology, 93(5).
Myles et al. (2004). The Lancet, 363.
Park et al. (2020). IEEE TBCAS, 14.
Schirrmeister et al. (2017). Human Brain Mapping, 38(11).
Lawhern et al. (2018). J. Neural Engineering, 15(5).
Ingolfsson et al. (2020). IEEE SMC.
Jacob et al. (2018). CVPR.
Han, Mao e Dally (2016). ICLR.
David et al. (2021). MLSys, v. 3.
Banbury et al. (2021). MLPerf Tiny. NeurIPS D&B.
FDA, Health Canada e MHRA (2021). GMLP.
Collins et al. (2024). TRIPOD+AI. BMJ, 385.
Lista completa, com 50 entradas e status de conferência, na seção 17 da proposta e em referencias.bib.
Notes: As referências de TinyML e de quantização são as mais importantes para a metodologia. As de EEG e de BIS sustentam o problema.

## Slide 20: Próximos passos e perguntas
06 · ENTREGA
1
Validar com o orientador os limiares de H1 a H4
2
Confirmar programa, instituição e regras do exame de qualificação
3
Levantar cotações de hardware e o orçamento
4
Consultar o CEP sobre bases públicas e sobre a Fase C
Perguntas?
Discussão sobre escopo, métricas e cronograma.
Notes: Fechar com as decisões que dependem do orientador: limiares, escopo da Fase C e calendário do programa.