PROPOSTA DE PROJETO DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

BrainSniffer Embarcado Implantação de uma rede neural convolucional para estimativa de BIS em microcontroladores ESP32, com preservação de desempenho

Autor: Bruno Rocha Guimarães

Orientador(a): [a definir]

Programa de pós-graduação: [nome do programa]

Instituição: [nome da instituição]

Versão 1.0 · outubro de 2026 · documento de trabalho, não submetido

# Sumário

1  Resumo

2  Introdução

3  Justificativa

4  Problema de pesquisa e questões

5  Objetivos

6  Hipóteses e critérios de sucesso

7  Fundamentação teórica

8  Trabalhos relacionados

9  Ponto de partida: o BrainSniffer atual

10  Metodologia

11  Cronograma

12  Resultados esperados e produtos

13  Riscos e mitigação

14  Ética, regulação e licenças

15  Infraestrutura e orçamento

16  Limitações

17  Referências

Anexo A  Cálculo de recursos da CNN

Anexo B  Glossário

# 1 Resumo

A profundidade anestésica é acompanhada durante cirurgias sob anestesia geral, em geral com índices calculados a partir do eletroencefalograma (EEG) por monitores comerciais. O índice bispectral (BIS) é uma escala de 0 a 100 obtida por algoritmo proprietário, e o equipamento que o calcula depende de sensores descartáveis e de infraestrutura hospitalar. Este projeto propõe levar a rede neural convolucional 1-D desenvolvida no projeto BrainSniffer para microcontroladores de baixo custo (ESP32 e ESP32-S3), que estimam um valor do tipo BIS a partir de uma janela de 5 s de EEG frontal amostrada a 128 Hz.

O trabalho investiga três questões: (i) quanto da qualidade da estimativa se perde na implantação, medindo a fidelidade entre as saídas do microcontrolador e as do modelo de referência em computador; (ii) como a quantização INT8, o treinamento consciente de quantização e a destilação para uma arquitetura menor afetam o desempenho; e (iii) qual é o custo em latência, memória e energia em hardware real. A avaliação usa as mesmas divisões por caso e as mesmas métricas do TCC, o que permite comparação direta. O projeto não tem finalidade clínica: seus resultados são de engenharia e devem ser lidos como prova de conceito, sem validação clínica.

Palavras-chave: EEG; índice BIS; aprendizado profundo; TinyML; ESP32; quantização; sistemas embarcados.

# 2 Introdução

A anestesia geral exige ajuste contínuo da profundidade anestésica. Monitores comerciais oferecem índices derivados do EEG frontal para apoiar essa avaliação, e o BIS é o mais difundido entre eles. Trata-se de um índice processado, não de uma medida direta de consciência: sua interpretação depende de artefatos, de fármacos e do contexto clínico (SMITH; DUTTON; SMITH, 1996; JOHANSEN; SEBEL, 2000; RAMPIL, 1998).

Ensaios clínicos sobre o uso do BIS para prevenir consciência intraoperatória apresentaram resultados heterogêneos entre desenhos e populações (MYLES et al., 2004; AVIDAN et al., 2011). Além disso, o algoritmo é proprietário e o índice tem atraso de cálculo, aspecto analisado em detalhe por Pilge et al. (2006). A reimplementação aberta publicada por Connor (2022) mostra que há interesse em tornar esses algoritmos auditáveis.

Redes neurais que estimam índices de profundidade anestésica a partir de um único canal de EEG já são uma linha ativa de pesquisa (PARK et al., 2020; SHI et al., 2023; SUKRITI et al., 2026). Os trabalhos em aprendizado profundo para EEG mostram que arquiteturas convolucionais compactas são adequadas a esse tipo de sinal (SCHIRRMEISTER et al., 2017; LAWHERN et al., 2018).

O projeto BrainSniffer já treinou uma CNN 1-D que faz essa estimativa sobre bases públicas, com divisão por caso, avaliação em um conjunto externo e um resultado negativo registrado (seção 9). O passo seguinte natural, que este mestrado propõe, é verificar se essa rede pode rodar em um microcontrolador de baixo custo sem perder o comportamento que foi medido no computador.

# 3 Justificativa

## 3.1 Acesso e custo

O monitoramento do BIS depende de equipamento comercial e de sensores descartáveis, o que limita o uso em centros com menos recursos e em procedimentos fora do centro cirúrgico, como sedações em endoscopia. Uma estimativa embarcada em um microcontrolador de custo baixo amplia o potencial de acesso, desde que seu desempenho seja demonstrado com rigor. Este mestrado não pretende substituir o monitor, mas testar se a estimativa é tecnicamente viável nessa plataforma.

## 3.2 Operação local, latência e privacidade

Processar o sinal no próprio dispositivo evita depender de rede e de nuvem, o que reduz latência e a exposição de dados. Dados de saúde são dados pessoais sensíveis pela Lei Geral de Proteção de Dados (BRASIL, 2018, art. 5º, II), e um dispositivo que processa localmente simplifica a governança desses dados. A latência também importa: o índice do monitor já é calculado com atraso (PILGE et al., 2006), e qualquer atraso adicional de processamento deve ser medido e limitado.

## 3.3 Lacuna de pesquisa

A maioria dos trabalhos de TinyML e de EEG em microcontroladores trata de tarefas de classificação, como imagética motora (INGOLFSSON et al., 2020; SCHNEIDER et al., 2020) e detecção de crises (LIU; RICHARDSON, 2021; INGOLFSSON et al., 2023). A estimativa contínua de um índice do tipo BIS, com saída em escala e com a exigência de fidelidade entre o modelo original e o embarcado, é menos explorada. Na revisão feita para esta proposta não encontramos um trabalho que combine essas três condições; a revisão é limitada e deve ser ampliada na Fase 1.

## 3.4 Por que o ESP32 e o ESP32-S3

A família ESP32 combina custo baixo, conectividade sem fio, unidade de ponto flutuante de precisão simples e bibliotecas de inferência otimizadas pelo fabricante (ESPRESSIF SYSTEMS, s.d.a; ESPRESSIF SYSTEMS, s.d.b). A variante ESP32-S3 possui instruções vetoriais que o ESP-NN explora nos kernels de convolução (ESPRESSIF SYSTEMS, s.d.c). O próprio fabricante reporta, para uma rede MobileNetV3-Small em INT8 com entrada de 224 × 224, tempo de inferência de cerca de 26 s sem o ESP-NN e de 1,4 s com ele no S3, com a arena de tensores em PSRAM (ESPRESSIF SYSTEMS, s.d.c), o que mostra que a escolha dos kernels pesa tanto quanto o modelo. Por isso o ESP32 clássico entra como comparador, para medir o efeito do hardware.

## 3.5 Por que a fidelidade é o problema central

Caber na memória não basta. Um modelo que roda no microcontrolador, mas com saídas diferentes das do modelo de referência, é outro modelo. Por isso o protocolo separa dois erros: o erro de quantização (diferença entre o modelo em ponto flutuante e o modelo INT8) e o erro de implementação (diferença entre o modelo INT8 simulado no computador e a execução no microcontrolador). Medidos separadamente, eles indicam onde o desempenho se perde.

Há ainda um motivo técnico para tratar a generalização como parte do problema. No conjunto VitalDB, o modelo ativo do BrainSniffer, avaliado sem retreino, teve correlação de 0,024 com o BIS de referência (seção 9.2). Embarcar um modelo que não transporta bem entre fontes resolveria apenas uma parte do problema. Por isso a questão de generalização entra como pergunta de pesquisa (RQ3).

# 4 Problema de pesquisa e questões

Pergunta principal: é possível executar uma CNN de estimativa de BIS em um microcontrolador ESP32 em tempo real, mantendo desempenho próximo ao do modelo de referência em computador e dentro de limites de memória, latência e energia?

Desdobramos a pergunta principal em três questões de pesquisa:

- RQ1 (quantização e compressão): quanto do desempenho se perde ao converter o modelo para INT8 e ao reduzir sua arquitetura, e qual combinação oferece o melhor compromisso?

- RQ2 (implementação e tempo real): o microcontrolador reproduz as saídas da simulação, e a inferência cabe no orçamento de tempo e de memória do hardware escolhido?

- RQ3 (generalização): a queda de associação observada entre bases (Figshare para VitalDB) persiste, se agrava ou se atenua após a implantação?

# 5 Objetivos

## 5.1 Objetivo geral

Desenvolver e avaliar um protótipo embarcado, em ESP32 e ESP32-S3, da CNN de estimativa de BIS do BrainSniffer, preservando desempenho próximo ao modelo de referência e registrando, de forma reprodutível, o custo em memória, latência e energia.

## 5.2 Objetivos específicos

- a) estabelecer uma linha de base reprodutível: checkpoint, divisões por caso, métricas e hashes, com protocolo de avaliação comparável ao do TCC;

- b) construir e comparar candidatos comprimidos (INT8 pós-treinamento, INT8 com treinamento consciente de quantização e arquitetura reduzida por destilação);

- c) implementar o pré-processamento causal e a inferência no firmware, e verificar a fidelidade contra a simulação no computador;

- d) medir latência, memória, consumo de energia e robustez a artefatos, ruído e perdas de amostras;

- e) avaliar a generalização entre bases para o modelo embarcado, sem reajuste com os dados de teste;

- f) documentar o protocolo e liberar código, firmware e relatórios, com um model card atualizado e a checklist de boas práticas em aprendizado de máquina para dispositivos médicos.

## 5.3 Fora do escopo

Não fazem parte do projeto: uso clínico ou decisão terapêutica com base na estimativa; validação do índice contra um monitor BIS em pacientes; controle de infusão de fármacos; desenvolvimento de dispositivo médico regulado. Essas etapas dependem de protocolo prospectivo, aprovação ética, análise de risco e regulação, e são tratadas como trabalhos futuros (seção 16).

# 6 Hipóteses e critérios de sucesso

Os critérios abaixo são propostos para discussão com o orientador e devem ser congelados antes da avaliação final. Eles não foram testados ainda.

| Código | Hipótese | Critério de decisão (pré-especificado) | Racional do limiar |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | A quantização INT8 não degrada o modelo de forma relevante | No teste, pareado por caso, em relação ao M0: ΔMAE ≤ +0,5 e Δr ≥ −0,02 | 0,5 equivale a cerca de 7% do MAE de referência (7,03). O intervalo bootstrap do r no holdout atual vai de 0,703 a 0,881, então uma margem de 0,02 é estreita e deve ser discutida. |
| H2 | O microcontrolador reproduz a simulação em computador | Diferença absoluta média entre a saída do MCU e a do modelo INT8 simulado ≤ 0,1 ponto BIS; concordância de faixa em ≥ 99% das janelas | Separa o erro de implementação do erro de quantização. |
| H3 | A inferência cabe no orçamento de tempo real | p95 por janela ≤ 100 ms no ESP32-S3 e ≤ 500 ms no ESP32 clássico | Com 17,85 M MAC por emissão e intervalo de 1 s, 100 ms exigem cerca de 1,3 ciclo por MAC a 240 MHz, o que requer SIMD ou paralelismo entre núcleos. 500 ms exigem cerca de 6,7 ciclos por MAC. |
| H4 | O modelo cabe na memória do hardware-alvo | Pico de RAM da inferência e dos buffers ≤ 150 KB; pesos armazenados em flash | Maior ativação de 20 KB em INT8 e pesos de 147 KB. O limite deixa folga para o sistema nos 512 KB de SRAM do ESP32-S3. |
| H5 (exploratória) | A queda de associação entre bases persiste após a implantação | Sem critério de sucesso: resultado reportado de forma descritiva | Trata a generalização como pergunta de pesquisa, não como detalhe. |

# 7 Fundamentação teórica

## 7.1 BIS e EEG frontal

O EEG reflete a atividade elétrica cortical com resolução temporal alta, mas com amplitude de microvolts e forte contaminação por artefatos musculares e de movimento. Índices como o BIS condensam características espectrais e bispectrais do sinal em uma escala de 0 a 100 (JOHANSEN; SEBEL, 2000; PURDON et al., 2015). Entre os fundamentos do processamento de EEG em anestesia, Rampil (1998) é uma referência de base. A escolha de derivações frontais é usual nos monitores e a comparação com derivações occipitais tem sido estudada (SHIRAISHI et al., 2004).

## 7.2 Redes convolucionais 1-D para EEG

Redes convolucionais aplicadas diretamente ao sinal bruto ou pré-processado aprenderam filtros temporais e espaciais úteis para decodificação de EEG (SCHIRRMEISTER et al., 2017). Arquiteturas compactas com convoluções separáveis, como a EEGNet, foram propostas para uso com poucos dados e para restrições de recursos (LAWHERN et al., 2018). Uma revisão recente sobre aprendizado profundo para EEG é apresentada por Craik, He e Contreras-Vidal (2019), e a literatura de redes convolucionais 1-D em geral está resumida por Kiranyaz et al. (2021).

## 7.3 Compressão e quantização

Quantização representa pesos e ativações com inteiros de 8 bits. Na quantização pós-treinamento (PTQ), o modelo treinado é convertido com base em um conjunto de calibração; na quantização consciente de treinamento (QAT), a perda de precisão é simulada durante o treino, o que costuma recuperar desempenho (JACOB et al., 2018). No deploy, a normalização em lote (BatchNorm) pode ser incorporada aos pesos da convolução, porque sua transformação é fixa após o treino. Normalizações que dependem das estatísticas de cada exemplo em tempo de execução, como a GroupNorm, não têm essa propriedade e adicionam operações na inferência.

Poda remove conexões ou canais de pouca contribuição, e a compressão combina poda, quantização e codificação para reduzir armazenamento (HAN; MAO; DALLY, 2016). Destilação treina um modelo menor para reproduzir as saídas, ou distribuições de saída, de um modelo maior (HINTON; VINYALS; DEAN, 2015). Neste projeto, a destilação é a via para obter uma arquitetura reduzida a partir do modelo original.

## 7.4 Execução em microcontroladores

Frameworks de TinyML executam o modelo com um interpretador e um arena de tensores alocada em SRAM, o que torna o pico de memória uma grandeza a medir, e não apenas o tamanho do arquivo do modelo (DAVID et al., 2021). A co-otimização de arquitetura e de motor de execução foi proposta para dispositivos IoT com memória de poucos kilobytes (LIN et al., 2020). Benchmarks como o MLPerf Tiny propõem medir acurácia, latência e energia em conjunto (BANBURY et al., 2021), e a discussão sobre a falta de um padrão de comparação em TinyML é apresentada em Banbury et al. (2020). Para ARM Cortex-M, a biblioteca CMSIS-NN fornece kernels otimizados (LAI; SUDA; CHANDRA, 2018), que serão usados como referência de comparação conceitual quando couber.

## 7.5 Boas práticas regulatórias e de relato

A FDA, a Health Canada e a MHRA publicaram, em 2021, dez princípios de boas práticas de aprendizado de máquina para dispositivos médicos, com ênfase em dados representativos, separação entre treino e teste, avaliação em condições clinicamente relevantes e monitoramento após a implantação (FDA; HEALTH CANADA; MHRA, 2021). Para o relato de modelos preditivos, o TRIPOD+AI é o guia de referência (COLLINS et al., 2024). Para software de dispositivos médicos, a IEC 62304 define processos de ciclo de vida, a ISO 14971 trata da gestão de risco e a IEC 60601-1 trata da segurança elétrica de equipamentos (IEC, 2015; ISO, 2019; IEC, s.d.). Embora este projeto seja de pesquisa, essas referências orientam a documentação do protótipo.

# 8 Trabalhos relacionados

A tabela resume os trabalhos mais próximos da proposta. O critério de inclusão foi aproximação com um dos três eixos do projeto: estimativa de índice de profundidade anestésica, EEG em microcontroladores e compressão de redes para inferência embarcada. A lista não é uma revisão sistemática.

| Trabalho | Tarefa | Plataforma / método | Diferença em relação a este projeto |
| --- | --- | --- | --- |
| Park et al. (2020) | Profundidade anestésica em tempo real | DNN com front-end analógico de EEG dedicado | Foco no front-end de aquisição; este projeto parte de uma CNN treinada e foca na implantação em MCU comercial e na fidelidade numérica. |
| Shi et al. (2023) | Profundidade anestésica a partir de EEG | Rede residual com shrinkage | Eixo de modelagem; a implantação não é o objetivo. |
| Ingolfsson et al. (2020) | Imagética motora (classificação) | TCN compacta para dispositivos embarcados | Classificação, não regressão de um índice tipo BIS. |
| Schneider et al. (2020) | Imagética motora (classificação) | EEGNet em INT8 com execução paralela na borda | Mesma família de quantização, mas outra tarefa e outro modelo. |
| Liu e Richardson (2021) | Detecção e previsão de crises | Aprendizado profundo para implantes neurais | Classificação; ênfase em implante e consumo. |
| Ingolfsson et al. (2023) | Detecção de crises | INT8 em ARM e em PULP (GAP8/GAP9) | Classificação em outras plataformas; mostra a viabilidade de INT8 em EEG. |
| David et al. (2021) | Framework de inferência | TensorFlow Lite Micro | Ferramenta de base, não um estudo de EEG. |
| Banbury et al. (2021) | Benchmark de TinyML | MLPerf Tiny | Fornece o conjunto de métricas (acurácia, latência, energia). |

Síntese: há trabalhos maduros de DoA com aprendizado profundo, e há trabalhos de EEG em microcontroladores com INT8, mas são tarefas de classificação. A combinação de regressão tipo BIS, implantação em MCU e avaliação de fidelidade por caso e por base é o espaço que este projeto ocupa.

# 9 Ponto de partida: o BrainSniffer atual

O BrainSniffer é um protótipo de pesquisa em Python que estima um valor tipo BIS a partir de EEG frontal de canal único. Esta seção reúne os fatos do estado atual, verificados no código e nos relatórios do repositório.

## 9.1 Arquitetura e recursos

A arquitetura ativa (Conv1DDepthEstimator) tem quatro blocos convolucionais com canais 1 → 32 → 64 → 128 → 128, normalização em lote, GELU e pooling, seguidos de uma regressão 128 → 64 → 1 com saída limitada por sigmoide a 0–100. A entrada é uma janela de 640 amostras (5 s a 128 Hz). A tabela resume os recursos; os valores de parâmetros e de operações foram obtidos contando diretamente o modelo (Anexo A).

| Item | Valor | Como foi obtido |
| --- | --- | --- |
| Parâmetros treináveis | 146.817 | Contagem direta no código do modelo |
| Operações (MAC) por janela | 17.846.336 (≈ 17,85 M) | Contagem por camada (Anexo A) |
| Pesos em float32 | ≈ 587 KB | 146.817 × 4 bytes |
| Pesos em INT8 (estimativa) | ≈ 147 KB | 146.817 × 1 byte, sem metadados |
| Maior mapa de ativação | 32 × 640 = 20.480 valores | Medido na saída da GELU do primeiro bloco |
| Ativação máxima em INT8 | ≈ 20 KB | 20.480 × 1 byte |
| Pré-processamento | Passa-banda 0,5–45 Hz (4ª ordem), notch 50 Hz (Q = 30), clip ±100 µV, escala 50 µV | Configuração do checkpoint |
| Gates de qualidade | EEG finito ≥ 90%, lacuna ≤ 2 s, qualidade global ≥ 0,35, BIS válido ≥ 80%, qualidade por janela ≥ 0,20 | Configuração do pipeline; janela abaixo do limiar gera abstenção |

Os valores de memória de ativação consideram só o maior tensor. O consumo real do arena depende do runtime e da estratégia de alocação, e será medido na Fase 3.

## 9.2 Resultados de referência

A tabela reúne os resultados registrados nos relatórios do repositório. Eles são retrospectivos e exploratórios, e não substituem uma avaliação prospectiva.

| Avaliação | Base | Modelo | MAE | r de Pearson | F1 macro (faixas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teste, 5 casos (5.523 janelas) | Figshare | CNN ativa (float32) | 7,03 | 0,784 | 0,548 |
| Mesmo teste | Figshare | Baseline espectral + Random Forest | 8,86 | 0,667 | não reportado |
| Avaliação cruzada, 15 casos (38.730 janelas), sem retreino | VitalDB | CNN ativa (float32) | 12,43 | 0,024 | 0,398 |
| Holdout Figshare fixo (candidato misto, não promovido) | Figshare | CNN mista | 6,69 | 0,818 | não reportado |
| Holdout histórico VitalDB (candidato misto) | VitalDB | CNN mista | 8,60 | 0,688 | não reportado |

O resultado negativo central é a perda de associação no VitalDB: com a CNN ativa, a correlação cai a 0,024. O candidato misto melhora esse número, mas o próprio repositório indica que a melhora sugere adaptação ao domínio observado, e não transporte comprovado para outra fonte. Por isso a generalização é a RQ3 deste mestrado, e não um detalhe de discussão.

## 9.3 O que o ponto de partida sugere

- O modelo tem folga de compressão: com 147 KB em INT8 e uma ativação máxima de 20 KB, a hipótese de caber em SRAM é plausível e precisa ser medida.

- A carga computacional é moderada: cerca de 17,85 M MAC por emissão, uma vez por segundo. O desafio de tempo real é de constante de processamento, não de complexidade.

- O maior risco não é a memória, e sim a generalização e a fidelidade. Por isso o protocolo dedica um eixo próprio a cada um deles.

# 10 Metodologia

## 10.1 Visão geral das etapas

| Etapa | Atividade | Saída |
| --- | --- | --- |
| E1 · Linha de base | Reproduzir o checkpoint M0, congelar divisões e hashes, reexecutar métricas e medidas no computador | Relatório de linha de base e protocolo v1 |
| E2 · Compressão | Gerar M1 (PTQ INT8), M2 (QAT), M3 (arquitetura reduzida por destilação) e M4 (combinação) | Tabela de desempenho × tamanho × operações |
| E3 · Firmware | Implementar pré-processamento causal e inferência em ESP32-S3 e ESP32; verificar fidelidade (H2) | Firmware v1 e relatório de fidelidade |
| E4 · Sistema | Medir latência, memória, energia e robustez (H3 e H4) | Relatório de desempenho de sistema |
| E5 · Generalização | Avaliar a queda entre bases com o protocolo congelado (H5) | Análise por caso e por base |
| E6 · Escrita | Dissertação, artigos, model card e defesa | Documentos finais |

## 10.2 Dados, divisões e protocolo de avaliação

Os dados são os mesmos do TCC: o corpus Figshare (EEG e BIS, CC BY 4.0) e o subconjunto selecionado do VitalDB, com agrupamento por subjectid quando disponível. As divisões são por caso, para que janelas vizinhas de um mesmo paciente não apareçam em conjuntos diferentes (MA, 2017; LEE et al., 2022).

Ponto de atenção. O holdout de 5 casos já foi usado na análise do TCC, e o material histórico registra reuso após exposição ao domínio VitalDB. Para o mestrado, o protocolo é outro: (i) o desenvolvimento usa validação cruzada por caso entre os casos de desenvolvimento; (ii) a configuração final é congelada antes de abrir o conjunto de teste; (iii) o teste é reportado uma única vez por candidato; (iv) hashes de dados, código e modelo são registrados em cada rodada.

As métricas são as do TCC, para comparabilidade: MAE, RMSE, viés e correlação de Pearson do valor contínuo, além de acurácia e macro-F1 das quatro faixas (deep, general, light, awake). Para comparar candidatos, as diferenças são calculadas por caso e reamostradas em bootstrap por caso (B = 1.000, semente 42), o que respeita a dependência dentro de cada cirurgia (FIELD; WELSH, 2007). Quando houver várias comparações, aplica-se correção de Holm.

## 10.3 Candidatos de modelo

| Código | Descrição | Pergunta que responde | Tamanho esperado de pesos |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | CNN float32 do checkpoint ativo | Referência para todas as comparações | ≈ 587 KB |
| M1 | M0 quantizado para INT8 por PTQ, com calibração nos casos de desenvolvimento | Quanto a quantização custa sem retreino | ≈ 147 KB |
| M2 | M0 treinado com QAT | Quanto do custo da quantização se recupera com retreino | ≈ 147 KB |
| M3 | Arquitetura com canais 16 → 32 → 64 → 64, treinada por destilação a partir de M0 | Quanto a redução de arquitetura custa; cerca de 4× menos MAC (≈ 4,5 M) | ≈ 37 KB (estimativa) |
| M4 | M3 com QAT, e ativação compatível com inteiros, se os resultados indicarem | Candidato final de implantação | ≈ 37 KB (estimativa) |

A arquitetura RobustConv1DDepthEstimator, já presente no código, usa GroupNorm e blocos residuais. Ela não entra como candidato de implantação porque sua normalização não pode ser incorporada aos pesos, o que aumenta o custo de execução no microcontrolador. A GELU também pode exigir aproximação por tabela em INT8; por isso M4 admite troca de ativação se a medição justificar.

## 10.4 Pré-processamento embarcado

Os filtros causais (passa-banda Butterworth de 4ª ordem e notch de 50 Hz) são executados em float32 no microcontrolador, que possui unidade de ponto flutuante de precisão simples. A saída é comparada com a do filtro de referência no computador, com tolerância definida antes do teste. Se a tolerância não for atingida, a alternativa é aritmética em ponto fixo, avaliada como variante. Gates de qualidade e a regra de abstenção são implementados com os mesmos limiares do pipeline. Se o front-end usar taxa diferente de 128 Hz, a reamostragem entra no firmware e é contabilizada no orçamento de tempo.

## 10.5 Plataformas e toolchain

- Plataforma principal: ESP32-S3, com instruções vetoriais exploradas pelo ESP-NN e SRAM interna de 512 KB, com PSRAM opcional conforme o módulo (ESPRESSIF SYSTEMS, s.d.b; s.d.c).

- Comparador: ESP32 clássico, com SRAM de 520 KB e sem as instruções vetoriais do S3. Mede o efeito do hardware na latência (H3).

- Comparador opcional: um microcontrolador ARM Cortex-M com CMSIS-NN, se o cronograma permitir.

- Caminho A: PyTorch → ONNX → ferramentas de quantização e formato .espdl do ESP-DL (ESPRESSIF SYSTEMS, s.d.d).

- Caminho B: PyTorch → TensorFlow Lite INT8 → TensorFlow Lite Micro com kernels ESP-NN (DAVID et al., 2021).

A escolha entre os caminhos ocorre na Fase 1, com critérios fixados antes do teste: suporte a todas as operações do M4, fidelidade (H2), pico de memória (H4), latência (H3) e custo de manutenção. As versões das bibliotecas são fixadas em lockfile e registradas, como o repositório já faz com uv.lock.

## 10.6 Verificação de fidelidade

Um conjunto fixo de janelas de referência é processado no computador (simulação INT8) e no microcontrolador. As saídas são comparadas em três níveis: valor contínuo (diferença absoluta média e máxima), faixa (concordância por janela) e sequência temporal (correlação entre as saídas). O conjunto inclui janelas de borda, com qualidade próxima ao limiar, e janelas com lacunas, para testar os gates. Esta etapa testa H2 e é independente do desempenho clínico-técnico.

## 10.7 Medições de sistema e robustez

- Latência: tempo de inferência por janela e tempo do pipeline completo por emissão, com p50, p95 e máximo sobre pelo menos 1.000 execuções, usando o timer de alta resolução do firmware (H3).

- Memória: tamanho de flash (firmware e pesos) e pico de RAM da inferência e dos buffers, medido pelos relatórios de tamanho e de heap do ESP-IDF (H4).

- Energia: corrente média em 3,3 V com medidor de baixa corrente, energia por inferência e tempo em estado ativo e em espera. Wi-Fi e Bluetooth desligados durante a medição.

- Robustez: ruído gaussiano em diferentes amplitudes, deriva de linha de base, saturação, lacunas e perda de amostras, e variação da taxa de amostragem. Cada condição é reportada com a degradação em relação ao M0.

## 10.8 Análise estatística

As comparações entre candidatos são pareadas por caso, com intervalos de confiança bootstrap por caso e correção de Holm para múltiplas comparações. H1 é avaliada como teste de não inferioridade com as margens da seção 6. Com cinco casos de teste, os intervalos são largos, como já mostram os números do TCC; o tamanho amostral para validação externa de modelos com desfecho contínuo é um problema conhecido (ARCHER et al., 2021). Por isso o protocolo prevê avaliação com mais casos, na medida em que a licença do VitalDB permitir.

## 10.9 Fases de bancada e limite de escopo

- Fase A (replay): gravações existentes são enviadas ao microcontrolador por serial ou cartão SD. Não há coleta de dados de pessoas.

- Fase B (front-end em bancada): um conversor analógico-digital de EEG, por exemplo baseado no ADS1299 (TEXAS INSTRUMENTS, s.d.), é testado com gerador de sinais e simulador de EEG. Mede ruído e integridade da aquisição. Não há coleta com pessoas.

- Fase C (opcional, condicionada a aprovação ética): gravação de EEG em voluntários para medir ruído do front-end e artefatos de movimento. Essa fase não valida o BIS, pois a validação exigiria um monitor BIS concomitante e protocolo clínico, que estão fora do escopo.

# 11 Cronograma

O cronograma assume 24 meses, duração típica de mestrado, e deve ser ajustado ao regulamento do programa. As fases se sobrepõem parcialmente.

| Fase | Meses | Atividades principais | Entregável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 · Fundamentação e linha de base | M1–M3 | Revisão ampliada; reprodução do M0; protocolo v1 com margens e critérios; escolha do caminho de toolchain | Protocolo v1 congelado |
| 2 · Compressão no computador | M4–M8 | PTQ, QAT, destilação de M3; M4; benchmark no computador | Tabela M0–M4 |
| 3 · Firmware e fidelidade | M7–M12 | Pré-processamento embarcado; inferência no S3 e no ESP32; testes de fidelidade (H2) | Firmware v1; relatório de fidelidade |
| Exame de qualificação | ≈ M12–M13 | Conforme o regulamento do programa | Banca de qualificação |
| 4 · Sistema e robustez | M13–M17 | Latência, memória, energia e robustez (H3, H4); Fase B em bancada | Relatório de desempenho de sistema |
| 5 · Generalização e análise | M17–M20 | Avaliação entre bases (H5); análise por caso; ablações | Resultados consolidados |
| Fase C (opcional) | M14–M20 | Somente com aprovação do CEP; não substitui a validação do BIS | Relatório de ruído do front-end |
| 6 · Escrita e defesa | M19–M24 | Dissertação, artigo para congresso, model card, defesa | Dissertação e defesa |

# 12 Resultados esperados e produtos

- Dissertação, com o protocolo, as medições e a análise das três questões de pesquisa.

- Tabela de compressão (M0 a M4) relacionando desempenho, pesos, operações, latência, memória e energia, para cada plataforma. Esse é o principal resultado de engenharia.

- Firmware aberto para ESP32-S3 e ESP32, com pré-processamento causal, inferência INT8, gates de qualidade e teste de fidelidade.

- Artigos: pelo menos um em congresso da área de engenharia biomédica, como o CBEB ou o IEEE EMBC, e, se os resultados permitirem, um em periódico. A escolha de veículos é feita com o orientador.

- Model card atualizado e checklist de boas práticas em aprendizado de máquina para dispositivos médicos, com os limites de uso explícitos.

# 13 Riscos e mitigação

| Risco | Probabilidade / impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| A quantização PTQ degrada demais o modelo | Média / alto | QAT (M2); calibração e quantização por canal; comparação por camada para localizar a perda |
| Latência acima do limite no ESP32-S3 | Média / alto | ESP-NN; paralelismo entre núcleos; redução de canais (M3); medição cedo, na Fase 3 |
| Memória insuficiente no ESP32 clássico | Média / médio | M3; uso de PSRAM quando o módulo permitir; o ESP32 é comparador, não critério de sucesso |
| Divergência entre filtros do computador e do firmware | Alta / médio | Filtros em float32; vetores de teste; tolerância definida antes; teste unitário dos filtros |
| Generalização baixa entre bases (VitalDB, r = 0,024) | Alta / alto | Tratada como RQ3; avaliação com protocolo congelado; relato honesto mesmo se o resultado for negativo |
| Restrições de licença do VitalDB (CC BY-NC-SA) | Baixa / alto | Uso acadêmico não comercial; dados não redistribuídos; confirmação com o CEP e com a instituição |
| Atraso na aprovação ética | Média / médio | Fases A e B não envolvem pessoas; Fase C é opcional |
| Mudança de versões de IDF, ESP-NN ou ESP-DL | Média / médio | Versões fixadas e registradas; ambiente reprodutível |
| Escopo excessivo | Alta / médio | Priorização em obrigatório, desejável e opcional, revista a cada fase |
| Interpretação clínica indevida do protótipo | Média / alto | Avisos no firmware e na documentação; model card com limites; licença e linguagem de pesquisa |

# 14 Ética, regulação e licenças

Natureza do projeto. Trata-se de pesquisa de engenharia. O protótipo não é dispositivo médico, não deve orientar conduta clínica e não controla infusão de fármacos. Um eventual uso clínico exigiria enquadramento regulatório junto à ANVISA, análise de risco (ISO, 2019), desenvolvimento conforme a IEC 62304 (IEC, 2015), segurança elétrica conforme a IEC 60601-1 (IEC, s.d.) e estudo prospectivo.

Dados públicos. O corpus Figshare é publicado sob CC BY 4.0 (MA, 2017), e o VitalDB sob CC BY-NC-SA 4.0, com termos de uso que restringem o uso comercial (LEE et al., 2022; VITALDB, 2026). O projeto usa os dados apenas para pesquisa acadêmica, não redistribui os arquivos e cita as fontes. Como o uso de bases públicas desidentificadas pode ou não exigir análise do CEP, a questão será submetida à instituição antes da Fase C.

Dados de pessoas (Fase C). Requer parecer do Comitê de Ética em Pesquisa, conforme a Resolução CNS nº 466/2012 (BRASIL, 2012), termo de consentimento livre e esclarecido e armazenamento seguro. Dados de saúde são sensíveis pela LGPD (BRASIL, 2018).

Boas práticas. A documentação segue os princípios da FDA, Health Canada e MHRA (2021), com dados de teste separados do desenvolvimento, relato no formato TRIPOD+AI (COLLINS et al., 2024) e model card com uso pretendido e não pretendido.

# 15 Infraestrutura e orçamento

Os valores de mercado ainda não foram levantados. A coluna de custo deve ser preenchida com cotações antes da submissão ao programa.

| Item | Quantidade | Finalidade | Custo estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Placa ESP32-S3 (DevKit) | 2 a 3 | Plataforma principal; testes de fidelidade e latência | a levantar |
| Placa ESP32 clássico | 1 a 2 | Comparador de hardware | a levantar |
| Placa de aquisição de EEG (baseada em ADS1299) | 1 | Fase B: integridade e ruído do front-end | a levantar |
| Medidor de corrente de baixa faixa | 1 | Energia por inferência (Seção 10.7) | a levantar |
| Gerador de sinais e simulador de EEG | 1 | Bancada e testes de robustez | a levantar |
| Computador de desenvolvimento | 1 | Treino, quantização e análise | verificar equipamento disponível |
| Eletrodos e cabos | lote | Somente Fase C, se aprovada | a levantar |
| Publicações e participação em eventos | — | Artigos e apresentações | a levantar com o programa |

# 16 Limitações

- O índice BIS é um índice processado de monitor, não uma verdade clínica universal. Atrasos, artefatos, EMG e fármacos alteram sua interpretação (model card do projeto).

- O teste tem poucos casos, e os intervalos de confiança são amplos. Os resultados são de prova de conceito.

- Os dados são retrospectivos. Não há atraso real de um monitor, nem a dinâmica completa de um equipamento em operação.

- A estimativa usa um único canal frontal, com a montagem e o ganho das bases de origem. Outras montagens exigem validação própria.

- Os resultados de compressão valem para a plataforma, o toolchain e as versões de biblioteca escolhidos, e devem ser revalidados em outra configuração.

- Não há validação prospectiva nem clínica. A Fase C não substitui essa validação.

# 17 Referências

Lista ordenada pelo primeiro autor. As entradas marcadas como pendentes de conferência estão identificadas também no arquivo mestrado/referencias/referencias.bib, no campo note.

ARCHER, Lucinda et al.. Minimum sample size for external validation of a clinical prediction model with a continuous outcome. Statistics in Medicine, v. 40, n. 1, p. 133-146, 2021. DOI: 10.1002/sim.8766.

AVIDAN, Michael S. et al.. Prevention of intraoperative awareness in a high-risk surgical population. New England Journal of Medicine, v. 365, p. 591-600, 2011. DOI: 10.1056/NEJMoa1100403.

BANBURY, Colby R. et al.. MLPerf Tiny benchmark. Proceedings of the NeurIPS Datasets and Benchmarks Track, 2021. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2106.07597.

BANBURY, Colby R. et al.. Benchmarking TinyML systems: challenges and direction. arXiv, 2020. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2003.04821.

BRASIL. Lei no 13.709, de 14 de agosto de 2018: Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais (LGPD). Diario Oficial da Uniao, 2018.

BRASIL. Conselho Nacional de Saude. Resolucao no 466, de 12 de dezembro de 2012: diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Conselho Nacional de Saude, 2012.

COLLINS, Gary S. et al.. TRIPOD+AI statement: updated guidance for reporting clinical prediction models that use regression or machine learning methods. BMJ, v. 385, p. e078378, 2024. DOI: 10.1136/bmj-2023-078378.

CONNOR, Christopher W.. Open reimplementation of the BIS algorithms for depth of anesthesia. Anesthesia & Analgesia, v. 135, n. 4, p. 855-864, 2022. DOI: 10.1213/ANE.0000000000006119.

CRAIK, Alexander; HE, Yongtian; CONTRERAS-VIDAL, Jose L.. Deep learning for electroencephalogram (EEG) classification tasks: a review. Journal of Neural Engineering, v. 16, n. 3, p. 031001, 2019. DOI: 10.1088/1741-2552/ab0ab5.

DAVID, Robert et al.. TensorFlow Lite Micro: embedded machine learning for TinyML systems. Proceedings of Machine Learning and Systems, v. 3, 2021. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2010.08678.

ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32 series datasheet. Espressif Systems, s.d.a. Disponível em: https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32. [verificar antes de citar]

ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32-S3 series datasheet. Espressif Systems, s.d.b. Disponível em: https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32-s3. [verificar antes de citar]

ESPRESSIF SYSTEMS. ESP-NN: optimized neural network kernels for Espressif chips. ESP Component Registry, s.d.c. Disponível em: https://components.espressif.com/components/espressif/esp-nn.

ESPRESSIF SYSTEMS. ESP-DL: deep learning library for ESP series chips. ESP Component Registry, s.d.d. Disponível em: https://components.espressif.com/components/espressif/esp-dl.

FIELD, C. A.; WELSH, A. H.. Bootstrapping clustered data. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, v. 69, n. 3, p. 369-390, 2007. DOI: 10.1111/j.1467-9868.2007.00593.x.

GARBE, Jakob et al.. DOSE-I: a multimodal biosignal dataset of procedural sedation for endoscopy. Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.18483292.

HAN, Song; MAO, Huizi; DALLY, William J.. Deep compression: compressing deep neural networks with pruning, trained quantization and Huffman coding. International Conference on Learning Representations (ICLR), 2016. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1510.00149.

HINTON, Geoffrey; VINYALS, Oriol; DEAN, Jeff. Distilling the knowledge in a neural network. arXiv, 2015. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1503.02531.

IEC. IEC 62304: medical device software: software life cycle processes (2006 + Amd 1:2015). IEC, 2015.

IEC. IEC 60601-1: medical electrical equipment: part 1: general requirements for basic safety and essential performance. IEC, s.d.. [verificar antes de citar]

INGOLFSSON, Thorir Mar et al.. EEG-TCNet: an accurate temporal convolutional network for embedded motor-imagery brain-machine interfaces. Proceedings of the IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC), 2020. DOI: 10.1109/SMC42975.2020.9283028.

INGOLFSSON, Thorir Mar et al.. EpiDeNet: an energy-efficient approach to seizure detection for embedded systems. IEEE Biomedical Circuits and Systems Conference (BioCAS), 2023. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2309.07135.

ISO. ISO 14971: medical devices: application of risk management to medical devices. ISO, 2019.

JACOB, Benoit et al.. Quantization and training of neural networks for efficient integer-arithmetic-only inference. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1712.05877.

JOHANSEN, Jay W.; SEBEL, Peter S.. Development and clinical application of electroencephalographic bispectrum monitoring. Anesthesiology, v. 93, n. 5, p. 1336-1344, 2000. DOI: 10.1097/00000542-200011000-00029.

KIRANYAZ, Serkan et al.. 1D convolutional neural networks and applications: a survey. Mechanical Systems and Signal Processing, v. 151, p. 107398, 2021. DOI: 10.1016/j.ymssp.2020.107398.

LAI, Liangzhen; SUDA, Naveen; CHANDRA, Vikas. CMSIS-NN: efficient neural network kernels for Arm Cortex-M CPUs. arXiv, 2018. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1801.06601. [verificar antes de citar]

LAWHERN, Vernon J. et al.. EEGNet: a compact convolutional neural network for EEG-based brain-computer interfaces. Journal of Neural Engineering, v. 15, n. 5, p. 056013, 2018. DOI: 10.1088/1741-2552/aace8c.

LEE, Hyung-Chul et al.. VitalDB, a high-fidelity multi-parameter vital signs database in surgical patients. Scientific Data, v. 9, p. 279, 2022. DOI: 10.1038/s41597-022-01411-5.

LIN, Ji et al.. MCUNet: tiny deep learning on IoT devices. arXiv, 2020. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2007.10319. [verificar antes de citar]

LIU, Quan et al.. Sample entropy analysis for the estimating depth of anaesthesia through human EEG signal at different levels of unconsciousness during surgeries. PeerJ, v. 6, p. e4817, 2018. DOI: 10.7717/peerj.4817.

LIU, Xilin; RICHARDSON, Andrew G.. Edge deep learning for neural implants: a case study of seizure detection and prediction. Journal of Neural Engineering, 2021. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2012.00307. [verificar antes de citar]

MA, Li. EEG and BIS raw data (dataset, v1, 24 arquivos). Figshare, 2017. DOI: 10.6084/m9.figshare.5589841.v1.

MYLES, Paul S. et al.. Bispectral index monitoring to prevent awareness during anaesthesia: the B-Aware randomised controlled trial. The Lancet, v. 363, p. 1757-1763, 2004. DOI: 10.1016/S0140-6736(04)16300-9.

NSUGBE, Ejay; CONNELLY, Stephanie. Multiscale depth of anaesthesia prediction for surgery using frontal cortex electroencephalography. Healthcare Technology Letters, v. 9, p. 43-53, 2022. DOI: 10.1049/htl2.12025.

PARK, Yongjae et al.. A real-time depth of anesthesia monitoring system based on deep neural network with large EDO tolerant EEG analog front-end. IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems, v. 14, p. 825-837, 2020. DOI: 10.1109/TBCAS.2020.2998172.

PILGE, Stefanie et al.. Time delay of index calculation: analysis of cerebral state, bispectral, and Narcotrend indices. Anesthesiology, v. 104, n. 3, p. 488-494, 2006. DOI: 10.1097/00000542-200603000-00016.

PURDON, Patrick L. et al.. Clinical electroencephalography for anesthesiologists: part I: background and basic signatures. Anesthesiology, v. 123, n. 4, p. 937-960, 2015. DOI: 10.1097/ALN.0000000000000841.

RAMPIL, Ira J.. A primer for EEG signal processing in anesthesia. Anesthesiology, v. 89, n. 4, p. 980-1002, 1998. [verificar antes de citar]

SAEB, Sohrab et al.. The need to approximate the use-case in clinical machine learning. GigaScience, v. 6, n. 5, 2017. DOI: 10.1093/gigascience/gix019.

SCHIRRMEISTER, Robin Tibor et al.. Deep learning with convolutional neural networks for EEG decoding and visualization. Human Brain Mapping, v. 38, n. 11, p. 5391-5420, 2017. DOI: 10.1002/hbm.23730.

SCHNEIDER, Tibor et al.. Q-EEGNet: an energy-efficient 8-bit quantized parallel EEGNet implementation for edge motor-imagery brain-machine interfaces. arXiv, 2020. DOI: 10.1109/SMARTCOMP50058.2020.00065. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2004.11690.

SHI, Meng et al.. Estimating the depth of anesthesia from EEG signals based on a deep residual shrinkage network. Sensors, v. 23, n. 2, p. 1008, 2023. DOI: 10.3390/s23021008.

SHIRAISHI, T. et al.. A comparison of frontal and occipital bispectral index values obtained during neurosurgical procedures. Anesthesia & Analgesia, v. 98, n. 6, p. 1773-1775, 2004. DOI: 10.1213/01.ANE.0000121344.69058.09.

SMITH, Warren D.; DUTTON, Robert C.; SMITH, N. Ty. Measuring the performance of anesthetic depth indicators. Anesthesiology, v. 84, n. 1, p. 38-51, 1996. DOI: 10.1097/00000542-199601000-00005.

SUKRITI et al.. Predicting depth of anaesthesia from single-channel EEG using a deep TCN-BiLSTM-attention model with EWMA. Scientific Reports, v. 16, p. 25470, 2026. DOI: 10.1038/s41598-026-54608-8.

TEXAS INSTRUMENTS. ADS1299: low-noise, 8-channel, 24-bit analog-to-digital converter for EEG and biopotential measurements. Texas Instruments, s.d.. Disponível em: https://www.ti.com/product/ADS1299. [verificar antes de citar]

U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION; HEALTH CANADA; MEDICINES AND HEALTHCARE PRODUCTS REGULATORY AGENCY. Good machine learning practice for medical device development: guiding principles. U.S. Food and Drug Administration, 2021. Disponível em: https://www.fda.gov/media/153486/download.

VITALDB. Open dataset: overview and track list. VitalDB, 2026. Disponível em: https://vitaldb.net/dataset/.

WANG, Jindong et al.. Generalizing to unseen domains: a survey on domain generalization. Proceedings of the Thirtieth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), survey track, p. 4627-4635, 2021. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2103.03097.

# Anexo A  Cálculo de recursos da CNN

As operações foram contadas por camada como saídas × canais de saída × canais de entrada × tamanho do kernel, para convoluções, e como entrada × saída, para camadas lineares. Normalização em lote, GELU e pooling somam uma fração pequena e não entram no total. A contagem foi feita com hooks sobre a própria classe do projeto, com entrada de 640 amostras.

| Camada | Saída (canais × amostras) | MAC |
| --- | --- | --- |
| Conv1D 1 → 32, kernel 7 | 32 × 640 | 143.360 |
| Conv1D 32 → 64, kernel 7 | 64 × 320 | 4.587.520 |
| Conv1D 64 → 128, kernel 5 | 128 × 160 | 6.553.600 |
| Conv1D 128 → 128, kernel 5 | 128 × 80 | 6.553.600 |
| Linear 128 → 64 | 64 | 8.192 |
| Linear 64 → 1 | 1 | 64 |
| Total por janela | — | 17.846.336 |

Parâmetros: 146.817 treináveis. Pesos: 146.817 × 4 bytes ≈ 587 KB em float32, e 146.817 × 1 byte ≈ 147 KB em INT8, sem metadados. Candidato M3 (estimativa): canais 16 → 32 → 64 → 64 e regressão 64 → 32 → 1, com cerca de 37 mil parâmetros e cerca de 4,5 M MAC. Os números de M3 são estimativas de arquitetura e devem ser confirmados pela contagem real.

# Anexo B  Glossário

| Termo | Significado neste projeto |
| --- | --- |
| BIS | Índice bispectral, escala de 0 a 100 derivada do EEG frontal, calculada por monitor comercial |
| CNN 1-D | Rede convolucional que aplica filtros ao longo do tempo, aqui sobre uma janela de EEG |
| MAC | Multiplicação e acumulação; unidade para contar as operações de uma convolução |
| INT8 | Representação com inteiros de 8 bits, usada para reduzir memória e operações |
| PTQ / QAT | Quantização pós-treinamento / quantização consciente de treinamento |
| Destilação | Treino de um modelo menor para reproduzir as saídas de um modelo maior |
| TFLM | TensorFlow Lite Micro, interpretador para microcontroladores |
| ESP-NN / ESP-DL | Kernels otimizados e biblioteca de inferência da Espressif |
| Holdout | Conjunto de casos reservado para avaliação final, não usado no desenvolvimento |
| Bootstrap por caso | Reamostragem dos casos inteiros, para estimar incerteza respeitando a dependência interna |
| EWMA | Média móvel exponencial, usada apenas na apresentação em fluxo; o valor bruto é mantido |
| Abstenção | Resposta sem estimativa quando a qualidade do sinal está abaixo do limiar |
| Fidelidade | Concordância entre a saída do microcontrolador e a da simulação no computador |